- 提升信噪比处理方法

- 一．小波自动阈值算法

- 小波自动阈值会根据当前信号的特征自动解算出合适的阈值，确保汞灯分辨率不受小波滤波的影响、同时可以滤除钨灯及太阳谱中的噪声。

- 先对信号进行小波分解，将第一层细节系数取出，记作cD

- 将cD按照每100个像素为一组进行分组，记作cD1，cD2....cDn

- 分别对cD1，cD2....cDn求std，记作s1，s2....sn

- 对s1，s2....sn求std和平均，分别记作σs及

- 计算阈值，如果t>1000,t=1000

- 用小波系数重构信号，将每一层的细节系数使用阈值进行软阈值限制

  - 系数的绝对值小于阈值，系数为0

  - 系数的绝对值大于阈值且大于0，则系数减去阈值做为新系数

  - 系数的绝对值大于阈值且小于0，则系数加上阈值做为新系数

- 二．根据积分阶梯配置底层FPGA平均

- 当该功能开启时

- 配置积分或配置积分阶梯后,光谱仪会将当前实际积分值依次与阶梯序号[0-9]的积	分阶梯比较

- 1.若当前实际积分 >= 积分阶梯,找下一个序号进行比较

- 2.若当前实际积分 < 积分阶梯,FPGA平均取当前积分阶梯对应的平均值

- 3.若所有序号找完都未找到符合2的情况,配置FPGA平均为1

- 当该功能关闭时

- 配置FPGA平均为1

- 默认配置

| - 阶梯序号 | - 0 | - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 积分阶梯/ms | - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 |
| - FPGA平均 | - 10 | - 9 | - 8 | - 7 | - 6 | - 5 | - 4 | - 3 | - 2 | - 1 |

- Eg.若当前配置该功能开启,实际积分时间为2.5mS,取序号2配置FPGA平均为8

- 三．信噪比测试结果

使用小波自动阈值+FPGA阶梯平均测试10台光谱仪，700nm信噪比如下所示，700nm达到最大光强的积分时间平均为1.5ms。

| 序号 | 光谱仪编号 | 信噪比 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 86653 | 6100 |
|  |  | 6221 |
|  |  | 7358 |
|  |  | 6743 |
|  |  | 6600 |
| 2 | 86668 | 8512 |
|  |  | 7443 |
|  |  | 7313 |
|  |  | 5656 |
|  |  | 7048 |
| 3 | 86140 | 6792 |
|  |  | 7733 |
|  |  | 5140 |
|  |  | 6552 |
|  |  | 3091 |
| 4 | 86659 | 8228 |
|  |  | 8687 |
|  |  | 7206 |
|  |  | 9112 |
|  |  | 8741 |
| 5 | 86165 | 6298 |
|  |  | 4781 |
|  |  | 5643 |
|  |  | 5194 |
|  |  | 5849 |
| 6 | 86667 | 6966 |
|  |  | 7526 |
|  |  | 7785 |
|  |  | 7789 |
|  |  | 7053 |
| 7 | 86186 | 4309 |
|  |  | 4297 |
|  |  | 3846 |
|  |  | 4391 |
|  |  | 4087 |
| 8 | 86652 | 6290 |
|  |  | 7227 |
|  |  | 6928 |
|  |  | 7821 |
|  |  | 7824 |
| 9 | 86199 | 6300 |
|  |  | 7563 |
|  |  | 7988 |
|  |  | 6933 |
|  |  | 8742 |
| 10 | 86192 | 7654 |
|  |  | 8638 |
|  |  | 8687 |
|  |  | 7571 |
|  |  | 8169 |